南通大学200米饱和潜水模拟系统

招标公告

南通大学拟采取公开招标方式，确定200米饱和潜水模拟系统供货单位。现将有关事项公告如下：

一、200米饱和潜水模拟系统情况介绍以及技术规格等要求详见见附件

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具备相应的研发实力和经营资质，拥有良好的信誉、技术能力和售后服务。

2、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供研发机构简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。承揽方至少需具有以下有效证书：

（1）A2级（含）以上特种设备（压力容器）设计许可证；

（2）A5级及A2级（含）以上特种设备（压力容器）制造许可证；

（3）GC2级（含）以上特种设备（压力管道）设计许可证；

（4）GC2级（含）以上特种设备（压力管道）安装许可证；

（5）CCS工厂认可证书（甲板减压舱耐压壳体）。

2、投标书分技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价时请提供完成技术要求所规定实验内容的配置清单（包括配件名称、数量、规格、技术参数等）。

3、在标书中必须具有所投产品结构、功能原理的框图及使用说明，否则将视为不能满足招标要求，作废标处理。

4、根据技术要求的内容，逐条详细阐述所投产的技术方案。此项是评定标书的重用依据。

5、提供验收标准和验收方法。

承揽方负责组织验收：包括200米饱和潜水试验；负责提供医学保障、邀请验收专家和潜水员；负责提供调试验收需要的混合气和医用氧气、提供潜水员个人装具（头盔、热水服等）和潜水脐带。建设方协助验收的进行。

承揽方负责调试和验收操舱，提供完整的技术和检验资料（包括：全系统使用说明书、竣工图册、配套设备及仪器仪表使用和维修指南、质量证明和校验证书汇编、调试验收记录报告汇编等）。进入试验验收时所有舱体提供CCS产品证书。

6、提供相关服务承诺及优惠条件。

（1）建筑土建方面：

设备承揽方提供建设方设备布置等条件图并经建设方确认，建设方负责建筑和设备基础设计并交承揽方会签；建设方负责建筑和设备基础施工，设计设备基础的施工完成后，承揽方配合建设方确认。

建设方一层基础施工完毕及其他到“±0”后，承揽方的水舱和空气储气罐安装就位，建设方再行二层施工；建设方二层楼板施工完毕后，承揽方的居住/减压舱安装就位，建设方再行其他施工；建设方室内地面最后贴砖等的施工，待承揽方其他系统设备安装调试后进行。

与设备相关的地下隐蔽水管、电缆预埋管、管线地沟和穿墙孔、设备接地预埋设施由建设方负责施工。

（2）系统安装方面：

水舱、空气储气罐、居住/减压舱以及空压机、配电柜、控制台等大件设备的卸车和就位由建设方负责，承揽方派员现场指导。

建设方通电到系统设备总配电柜的输入端，通水到热水机和水舱附近并设置总阀、水舱下水口地漏，室内电缆预埋管、管线地沟和穿墙孔、设备接地预埋设施施工完毕，建筑封顶、门窗安装、墙面和地面基层施工、照明电器安装完毕，建筑1～2间辅助用房具备8人居住条件，承揽方进驻现场进行系统安装。

安装工具（包括焊机、氧炔切割装置和气体）由承揽方负责，现场用水电由建设方提供。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、明确保修年限。保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

2、系统发生故障时，报修响应时间为24小时内到达现场。

六、交货及时间要求

1、合同签订后150天内供货。

2、供方负责系统的安装、调试和技术培训，保证系统的正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。进入试验验收时所有舱体提供CCS产品证书。

七、付款方式

预付合同总金额的30%，立舱到现场就位、卧舱发货前再付40%，系统安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的25％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年4月16日11：00时，将密封好的标书及投标保证金人民币伍万元（转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币伍百元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。技术咨询：姜正林 联系电话0513-85051796，13814713719。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012年3月30日

附件： 200米饱和潜水模拟系统

一、项目概述

本项目拟购置的200米饱和潜水模拟系统主要用于满足本校航海医学本科专业潜水医学课程的实验教学，适当兼顾研究生教育和科研的需要。

200米饱和潜水模拟实验室，建在南通大学新校区，设单独的实验建筑，布置舱群、辅助设施与相关实验仪器设备。

二、技术规格

1.系统主要功能

用于饱和潜水环境与潜水作业模拟，亦能用于常规潜水环境与潜水作业模拟。服务于《潜水医学》课程的实验教学，完成教学大纲规定的教学实验内容。这套潜水模拟系统主要是为了开设潜水医学保障、潜水环境卫生与监控、潜水作业时潜水员心理变化监测等内容的实验，航海医学本科学生与研究生均有相关实验内容。亦能用于潜水员、潜水生命支持技术人员的培训。同时，亦可利用这套潜水模拟系统，开展潜水医学领域潜水生命支持技术、潜水疾病防治方面的科学研究，如研究高气压环境对潜水员的生理、心理影响，制定潜水作业高气压环境标准等。

2．系统组成

200米饱和潜水模拟系统主要由以下几部分组成：

（1）一套饱和潜水模拟水舱；

（2）一套饱和居住舱；

（3）一套常规减压舱；

（4）一套中央控制系统；

（5）一套气体供给系统；

（6）一套保暖、卫生水系统；

（7）一套环控系统；

（8）一套电气系统；

（9）一套给排水系统。

3.技术标准

中国船级社《潜水系统和潜水器入级与建造规范》1996；

国家标准GB/T16560-2011《甲板减压舱》。

4.主要技术参数

4.1水舱

最高工作压力：   2.0MPa（表压）；

舱内定员:        2人；

舱内直径：       Φ3200mm；

干室高度：       2240mm；

湿室高度：       3640mm；

舱门：通光尺寸≥610mm ；

递物筒：通光尺寸≥330mm ；

加压/减压速率：

加压速率：       从0到50m时，为0～30m/min

减压速率： 从最大深度到10m时，为0～20m/min；到3m时，为2.5m/min。

4.2饱和居住舱

最大工作压力：  2.0MPa（表压）

舱内定员:       4人（主舱可躺）

舱体内径：      Ø2100mm

主舱长度：      3500mm；

副舱长度：      2500mm

舱门：通光尺寸≥Ф610mm ；

递物筒：通光尺寸≥Ф330mm ；

其他技术指标符合Ⅱ类甲板减压舱要求。

4.3常规减压舱

最大工作压力：  1.0MPa（表压）

舱内定员:       主舱4人、副舱2人

舱体内径：      Ø2100mm

主舱长度：      3500mm；

副舱长度：      2500mm

舱门：通光尺寸≥Ф610mm ；

递物筒：通光尺寸≥Ф300mm ；

其他技术指标符合Ⅰ类甲板减压舱要求。

4.4中央控制系统

中央控制系统设计有1组主控制台。功能包括：

（1）压力显示；

（2）进排气操作；

（3）通讯及控制；

（4）电视监视；

（5）气体检测；

（6）舱室和室外环境温湿度显示，时间继电器控制；

（7）热水、环控系统远传控制，照明控制。

4.5气体供给系统

（1）氧气；

（2）混合气；

（4）中压空气；

（5）配气系统设本地配气盘和控制室预分面板：

管路系统包括：制气储气系统到下层配气盘，配气盘到控制室预分面板，预分面板到中央控制台，中央控制台到舱室的输入管路，舱室到舱内呼吸器、消音器、舱内控制面板的管道，舱室到中央控制台或室外的输出管路，舱室至控制台之间的信号管路，水管路等。

每一进舱的贯穿件两侧，设置壳体阀；管路、阀件材质均为不锈钢或铜质；管路安装符合压力管道规范，密性符合《甲板减压舱》标准要求。

4.6保暖、卫生水系统

保暖、卫生水系统共用同一个高压水源。配置：

（1）电热型热水机：

进口变频器（双套一用一备），耐海水柱塞泵及电机（双套一用一备），温控电加热器，压力调节器及过滤器、安全阀、蓄能器，侧装式操作面板及电源控制箱。

电源：380V AC，3相，50H，功率约160kW。

水源：3/4″接口，输入压力0.4-1.0MPa。

热水最高输出压力6.8MPa，热水最大输出流量38 L/min，最大温升50℃，温控精度±1.5℃。

（2）水舱干室热水接口、居住舱特种座便器、盥洗盆、淋浴器、压力污水柜。

4.7环控系统

技术指标：

居住舱在24℃～32℃范围内按设定值保持舱室温度，稳压时温度变化率不大于3℃/min，温度计示值与实际舱内温度允许差为±2℃；

舱内满员条件下，满足湿度在40%～70%范围内按设定值保持舱室相对湿度，湿度计示值与实际舱内湿度允许差为±10%；

舱内满员条件下，舱内CO2分压不大于500Pa；

调节装置舱内噪声应低于60dB(A)。

（1）主机

尺寸：                                  1626mm,914mm,864mm

加热能力：                              9KW

制冷能力：                              9KW

温度控制：                            由设定值调节，±1℃范围内

循环泵：                                35升/分钟0. 4MPa

冷却水输入：                15升/分钟 最低0.2MPa最高0.8MPa

管接头：                                1” NPT(F)

（2）室内机

脱水                              500ml/hr

湿度控制                   从50%RH到70%RH

误差±3%

温度控制                  24℃到35℃±1℃

加热/制冷             390m3/hr（230ACFM）

CO2吸收                102m3/hr（＞60ACFM）

除湿                  102m3/hr（＞60ACFM）

加热                             20000BTU/hr

制冷                             20000BTU/hr

重量                              80kg

尺寸                   1016w×335h×267d

驱动马达          24V直流或交流马达       24V直流或交流马达

（3）控制箱

外形尺寸（mm）：        1000×800×300

电源：                 220V，1相，50/60HZ，3A

控制：                 2个温度控制器和1个湿度控制器

冷水主管路：           两端1”NPTF接头的1”冷水主管

热水主管路：           两端1”NPTF接头的1”热水主管

舱室湿度控制管路：     两端1/2”NPTF接头的管子

舱室温度控制管路：     两端3/4”NPTF接头的管子

减压舱主舱设空调1套。

4.8电气系统

电气系统包括整个饱和潜水模拟系统设备的电源和电器控制。

（1）电源控制

电源控制包括双路专项总电源输入控制、空压机供电控制、热水机供电控制、环控供电控制、操舱电源控制、应急电源控制等；配置有主配电柜设在一层机房。

（2）电器控制

电器控制设电气控制面板，位于控制室内。电器面板的电源来自主配电柜的操舱电源输出。

电器控制包括空压机、热水机、空调远程遥控电器，饱和潜水模拟系统照明、通讯、监视、应急电源等系统电器控制。

（3）控制和安装要求

电源控制分区和电器控制分快，每区块用电设备至少使用1个多极开关进行控制；

当电源控制主供电源失电时，会自动转为备用电源供电；

照明、通讯电器控制除正常通道外，还需设置自主配电柜输出端起的应急通道，正常通道故障时应急通道能自动转接。

设置在应急状况下可单独切断舱室内部各用电设备电源的设施，这些设施应安装在控制面板上；

由不同系统、不同电压供电的电缆应有效地分开敷设；

除安装在管子中的电缆外，对电缆的布置，应采取适当措施以防止其受到意外损坏且易于接近和便于检查；

舱室内部的电缆，应是滞燃和耐火型电缆，并应在燃烧时，尽可能不会产生任何有毒气体；

凡贯穿耐压壳体的电缆，应机械地固定在耐压壳体外部，并在最大工作压力下，确保其纵向气密；

耐压壳体或压力容器上的电气贯穿件,应是气密的，在连接电缆损坏时，也应保持其原有的舱体气密性能；

电气贯穿件应考虑预留备用接口及电源负载余量。

4.9给排水系统

水舱采用市政自来水管网供水（舱体常压情况下）和开式自然排水；

热水机供水也采用市政自来水管网供水，但引水管道需要由建筑消防主管引入且设计成环状；

水舱内水位设置限位装置，并且配设在热水机使用时水舱水位保持不变的自动控制系统。