南通大学原子荧光分光光度计

招标公告

我校拟采取公开招标方式，确定原子荧光分光光度计的供货单位，现将有关事项公告如下：

一、品牌要求：原子荧光分光光度计拟在科创海光、普析、瑞利三个品牌中选择。

二、原子荧光分光光度计指标参数及基本功能要求见附件。

三、投标人及设备基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的信誉和经营业绩。

2、所供设备必须标明生产厂家、型号、规格、使用性能、产品序列号、说明书、合格证、质保书等。

3、投标人自行承担投标发生的所有费用。

四、标书基本内容和要求

1、投标书正本一份，副本三份。

2、商务标部分单独封装。须按设备组成详细分项报价，单价和总价均应包括设备、包装、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等所有费用，以及一切税费。

3、提供设备简介（详细配置及技术参数）、图片等。

4、提供验收标准和验收方法。

5、提供投标人简介、委托代理人身份证复印件；委托授权代理商的营业执照、法人代表人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期相关经营业绩佐证材料等。

6、提供相关服务承诺及优惠条件。

五、评标办法

1、开标前由招标工作组确定具体评标办法。

2、评标将以综合性价比为基本原则，性价比高者中标。

六、售后服务要求

1、提供原厂两年设备全免现场质保。

2、保修期内实行三包（包退、包换、包修），包修期外维修只收材料成本费。全部产品实行终身维修。

3、设备发生故障时，报修响应时间为2小时，24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方调配相应的设备及时替代使用，以保证正常使用。

七、交货及安装调试时间要求

1、原包装新品交货。

2、中标单位20天内完成所供设备安装、调试，并交付使用。

八、付款方式

货到安装调试验收合格后支付，在中标后的合同中具体确定。中标人投标保证金在设备验收合格后退还。未中标人，开标后即办理退还投标保证金。

九、投标时间及地点

请投标人于2010年11月15日8:00—17:00将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票或汇款凭证）,送达南通大学实验室与设备管理处采购供应科，同时缴纳评标费人民币叁佰元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019，开户行：建行南通分行，帐号：32001648636059123123；联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365 / 13706296121，传真：0513-85012138。投标人如需对技术要求作详细了解，请与仲齐庆老师联系，电话：13912278043。

十、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标公告要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括验货不合要求），每延期1天扣合同总金额的1‰。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2010年11月9日

附件：原子荧光分光光度计基本技术要求及功能

一、指标参数

| 序号 | 所测元素 | 检出限(µg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hg | <0.001 |
| 2 | Cd | <0.001 |
| 3 | As | <0.01 |
| 4 | Se | <0.01 |
| 5 | Pb | <0.01 |
| 6 | Bi | <0.01 |
| 7 | Te | <0.01 |
| 8 | Sn | <0.01 |
| 9 | Sb | <0.01 |
| 10 | Ge | <0.05 |
| 11 | Zn | <1.0 |

精密度＜1.0%

线性范围＞103

二、功能要求

全自动进样器具有自动稀释、缺液提醒功能；开机时具有自检、自动诊断功能。具有气路自动控制、流量全程可控、自动保护、自动报警功能。采用多通道技术，可以多元素同时测定，具备单通道增强功能。