南通大学原子吸收分光光度计和气相色谱

招标公告

我校拟采取公开招标方式，确定原子吸收分光光度计和气相色谱的供货单位，现将有关事项公告如下：

- 原子吸收分光光度计    数量：1台

气相色谱    数量：1台

指标参数及要求等见附件。

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的信誉和经营业绩。

2、所供设备必须标明生产厂家、型号、规格、使用性能、产品序列号、说明书、合格证、质保书等。

3、投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、标书基本内容和要求

1、投标书正本一份，副本三份。

2、商务标部分单独封装。须按设备组成详细分项报价，单价和总价均应包括设备、包装、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等所有费用。

3、提供设备简介（详细配置及技术参数）、图片等。

4、提供验收标准和验收方法。

5、提供投标人简介、委托代理人身份证复印件；委托授权代理商的营业执照、法人代表人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、近期相关经营业绩佐证材料等。

6、提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定具体评标办法。

2、评标将以综合性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务要求

1、提供原厂两年设备全免现场质保。

2、保修期内实行三包（包退、包换、包修），包修期外维修只收材料成本费。全部产品实行终身维修。

3、设备发生故障时，报修响应时间为2小时，24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方调配相应的设备及时替代使用，以保证正常使用。

六、交货及安装调试时间要求

1、原包装新品交货。

2、中标单位20天内完成所供设备安装、调试，并交付使用。

七、付款方式

货到安装调试验收合格后支付，在中标后的合同中具体确定。中标人投标保证金在设备验收合格后退还。未中标人，开标后即办理退还投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年8月13日17:00前将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票或汇款凭证）,送达南通大学实验室与设备管理处采购供应科，同时缴纳评标费人民币叁佰元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019，开户行：建行南通分行，帐号：32001648636059123123；联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365，传真：0513-85012138。投标人如需对技术要求作详细了解，请与仲齐庆老师联系，电话：13912278043。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标公告要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括验货不合要求），每延期1天扣合同总金额的1‰。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012年8月6日

附件：

## 原子吸收分光光度计技术指标

参数指标：

| 序号 | 技术参数 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 波长范围 | 190-900nm |
| *2 | 光谱带宽 | 0.1;0.2;0.4;1.0;2.0nm五档可调 |
| *3 | 波长重复性 | 0.05nm |
| *4 | 波长准确度 | ±0.15nm |
| *5 | 基线漂移 | 0.002A/30min |
| *6 | 精密度 | RSD≤0.7% |
| *7 | 检出限 | Cu:0.004μg/mg(火焰) |
| *8 | 特征浓度 | Cu: 0.02μg/mg/1% |
| 9 | 测量范围 | 10ppb-10ppm |
| 10 | 雾化器 | 高效玻璃雾化器 |
| 11 | 分辨率 | 光谱带宽0.2nm时分开锰双线 |
| 12 | 元素灯 | 八灯座自动切换，同时点灯任意2个灯(1个预热)，可自动波长扫描及寻峰 |
| 13 | 背景校正系统 | 自吸收和氘灯两种扣背景方式,在校正1A背景情况下,背景校正能力大于等于50倍 |
| 14 | 气体流量计 | 质量流量计 |
| 15 | 安全保护系统 | 1、火焰监视器(出现异常自动关闭乙炔、报警)2、乙炔泄露保护系（微漏乙炔超出警戒浓度，设在爆炸点前报警）3、压力异常实时监测 |
| 16 | 关键元器件 | 光电倍增管：日本 氘灯： 日本 |
| *17 | 售后服务 | 及时、方便 |
| 18 | 其它功能 | 可用于元素发射测定（例如钠、钾） |

气相色谱参数、配置及要求

| 序号 | 技术概述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 载气气路控制 | 2.1.1.1 | 气体管路应配套聚四氟乙烯，使用方便 |
|  |  | 2.1.1.2 | 进样口应包括分流放空气路控制 |
|  |  | 2.1.1.3 | 应有自动检漏功能 |
| 2.1.2 | 进样口 | 2.1.2.1 | 应配备分流/不分流（SL/SSL）毛细管进样口 |
|  |  | 2.1.2.2 | 毛细管进样口：可设定压力、流程、分流比，具有隔垫吹扫功能；可接受最大内径0.5mm；操作温度范围可过400℃，1℃可控；分流比设定范围：1∶1～300∶1；柱头压力设定范围优于0～1MPa；总流量设定范围：0～100ml/min(N2) |
|  |  | 2.1.2.3 | 进样口泄漏测试，有双重漏气保护装置，确保压力恒定 |
| 2.1.3 | 检测器 | 2.1.3.1 | 主机装两套检测器 |
|  |  | 2.1.3.2 | 主机配置火焰离子检测器（FID）：检测器温度250～350℃；检测限≤5×10-10g/s；检测器流速测试：氢气测试点30ml/min：±3ml/min；空气测试点300l/min：±30ml/min |
|  |  | 2.1.3.3 | 检 测 限 ：Dt ≤8×10-12g/s（正辛烷中正十六烷） |
|  |  | 2.1.3.4 | 漂移：≤6×10-13A/h |
|  |  | 2.1.3.5 | 线性范围：≥106 |
|  |  | 2.1.3.6 | 最高极限温度：400℃ |
|  |  | 2.1.3.7 | 加配电子捕获检测器（ECD） |
| 2.1.4 | 柱温箱 | 2.1.4.1 | 柱箱温度范围：室温上7℃～400℃（增量1℃） |
|  |  | 2.1.4.2 | 柱箱控温精度：优于±0.1℃（200℃时测） |
|  |  | 2.1.4.3 | 柱箱程序升温：七阶八平台 |
|  |  | 2.1.4.4 | 程升速率设定：0.1℃～40℃/min(增量0.1℃) |
|  |  | 2.1.4.5 | 各阶恒温时间：0～655min（增量1min） |
|  |  | 2.1.4.6 | 控温精度：优于±0.1℃（200℃时测） |
| 2.1.5 | 工作站 软 件 | 全中文现行版标准配置，软件终生免费升级 |  |
| 2.1.6 | 应适应电源：220V±10%，50Hz |  |  |
| 2.1.7 | 应适应载气：氮气、氦气 |  |  |
| 2.1.8 | 应适应环境条件：环境温度5～35℃，相对湿度20%～85% |  |  |

2.2包装运输

| 序号 | 用户需求标准 |
| --- | --- |
| 2.2.1 | 气相色谱仪须在合同规定的工作日之内运送至用户指定地点。包装满足运输和装卸要求。 |
| 2.2.2 | 气相色谱仪到本公司拆箱时供应商必须派员陪同本公司人员现场进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现仪器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿 |
| 2.2.3 | 供应商应在约定的安装日期派员负责现场安装、配合验收及技术转移 |

2.3文件资料

| 序号 | 用户需求标准 |
| --- | --- |
| 2.3.1 | 仪器应有下列标志：仪器名称、型号、制造厂名、出厂日期和出厂编号。 |
| 2.3.2 | 供应商应提供气相色谱仪的技术文件，文件包括操作说明书，应包括仪器的最大量程、使用范围、准确度等级、分度值、最大误差、使用环境、电路控制线路图、维护保养、故障排除、使用寿命期限等内容 |
| 2.3.3 | 供应商应提供气相色谱仪清单 |

2.4备品零件

| 序号 | 用户需求标准 |
| --- | --- |
| 2.4.1 | 提供本仪器必备专用工具 |
| 2.4.2 | 与仪器相匹配的样品瓶、瓶盖等 |

2.5培训

| 序号 | 用户需求标准 |
| --- | --- |
| 2.5.1 | 供应商应免费对我方技术管理人员、操作人员、维修人员对仪器的结构原理、性能、操作、校准、维护保养、维修、故障排除及注意事项等基本知识进行培训 |
| 2.5.2 | 培训期间供应商应耐心解答我方技术管理人员、操作人员、维修人员提出的所有问题，使我方人员达到一定熟练程度 |

2.6保修与维修服务

| 序号 | 用户需求标准 |
| --- | --- |
| 2.6.1 | 本仪器自安装之日起正常使用情况下保修1年。保修期后亦应按合同规定，对超过保修期的服务进行承诺 |
| 2.6.2 | 仪器在使用过程中出现的问题供应商应在24小时内作出回应，必要时委派维修工程师、技术人员及时处理，解决问题 |
| 2.6.3 | 供应商应免费提供在使用过程中我方无法解决的所有新问题的咨询，应承诺提供终生免费技术支持 |
| 2.6.4 | 仪器终生维修，提供软件终生免费升级 |

2.7安全

| 序号 | 用户需求标准 |
| --- | --- |
| 2.7.1 | 安全性能应符合国家专业标准，具有自检和自动保护功能 |
| 2.7.2 | 应保证气源至仪器所有接头无泄漏 |
| 2.7.3 | 电源应有短路保护设计，设备应能防止静电 |
| 2.7.4 | 主控板上接插件接触不良或有其他故障时，应有报警声 |
| 2.7.5 | 柱温箱、气化室温度异常时应有报警声 |