南通大学三相谐波标准源

招标公告

我校拟采取公开招标方式，采购三相谐波标准源，现将有关事项公告如下：

一、设备数量、主要功能特点、主要技术指标等详见附件

数量：壹台

二、投标人基本要求

1、投标人具有独立法人资格，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

2、投标人投标时需提供生产厂家对该项目的正式授权委托书及售后服务承诺函。

3、投标人投标时需提供所投品牌ISO9001质量管理体系认证证书及中国国家强制性产品CCC认证证书。

4、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

5、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证和近期主要业绩佐证材料等。

2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份；商务标书的正副本各一份，商务标单独封装。商务标中含项目清单分项报价及总报价，技术标部分应有详细项目内容以及设备功能特点、技术参数等，附设备简介（详细配置、图片）等。

3、提供验收标准和验收方法。

4、提供具体质保年限、相关服务承诺及其优惠措施。

四、评标办法

1、开标前由招标工作组确定详尽的评标办法。

2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。

五、售后服务

1、设备质保期至少一年。

2、保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

3、设备发生故障时，报修响应时间为24小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方应调配相同配置的设备及时替代使用。

六、交货及时间要求

1、原包装新品交货。

2、合同签定生效后二十个工作日内完成整套系统的安装调试工作。

3、供方负责与相关单位配合，进行设备的安装、调试，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待保修期满后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金；开标后两周内退回未中标人的投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年4月17日下午17:00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元整（转账支票或汇票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系电话/传真：0513-85012365，0513-85012138。

九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣投标保证金的10%。

3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。

南通大学仪器设备招标工作组

2012-4-9

附件：

三相谐波标准源

符合国家电力行业相关标准及国家电网公司对电能质量的技术要求设计，用户利用三相谐波标准源可合成不规则的信号，包括电压谐波、谐间波、调制谐波、闪变、骤升/骤降等等。

●  输出电压、电流、相位和功率稳定、准确、快速。

●  标准源输出频率可以0.001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.01°细度任意移相，同时也可模拟各种电力故障输出。

●  可输出2～30次以上标准调制谐波，可进行单次或任意多次谐波叠加输出。

●  可输出1.1～20.0次标准间谐波，可进行单次或任意多次间谐波叠加输出。(选件)

●  可进行骤升/骤降试验，骤升/骤降幅度及宽度可任意设置。(选件)

●  备有多种通信接口，通信协议开放，用户可自行编程控制仪器进行二次开发。

交流电压：    220V、100V、57.735V

● 调节范围：(0-120)%RG     调节细度：0.01%RG    准确度：0.5%RG；稳定度：≤0.5%/2min

● 失真度：≤0.1%(非容性负载)；           输出负载： 每相20VA/25VA；负载调整率：0.2%

交流电流： 10A、5A、2A、1A

● 调节范围:  (0～120)%RG；调节细度:  0.01%RG     准确度：   0.5%RG；稳定度： ≤0.5%/2min

● 失真度：   ≤0.1%(非容性负载)         输出负载： 每相20VA/25VA (可选)；负载调整率0.02%

功率输出：准确度：  0.05%RG；稳定度： 0.01%RG/2min

相位：调节范围:  0°～359.999°；分辨率： 0.001°；准确度 0.02°

功率因数：调节范围：-1～0～ 1；分辨率： 0.01；准确度： 0.5%RG

频率：调节范围： 30Hz～70Hz；分辨率： 0.01Hz；准确度： 0.5%Hz

电压电流谐波设置：

● 谐波次数： 2～30次以上；总谐波含量：0～40.00%；谐波相位0°～359.999°

● 谐波输出准确度：(10%±0.1%)RD，RD为设置的谐波含量

电压电流间谐波设置：

● 谐波次数： 1.1～20.0次 分辨率：0.1次；总谐波含量： 0～40.00%

● 谐波相位： 0°～359.999°     谐波设置准确度：(10%±0.1%)RD，RD为设置的谐波含量

闪变参数设置：

● 调制波： 矩形波/正弦波可选；电压变动:  (0～10.00)%Un    Pst准确度: 5% (IEC868)

● 调制频率:  方波调制: 0.0233Hz～40.0000Hz  正弦调制:  0.001Hz～40.0000Hz

骤升/骤降参数设置：

● 电压升/降幅度: (0～10.000)%Un

t1: 1.000mS～42949.672mS   t2: 1.000mS ～42949.672mS   t3: 1.000mS～42949.672mS